- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 长春普莱医药生物技术公司科研实验室建设项目

建设单位（盖章）：长春普莱医药生物技术有限公司

编制日期：            2022年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 修改清单

| 序号 | 修改内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结合图件材料，细化建设项目环境保护目标调查、环境敏感点分布调查内容，充实项目规划符合性分析内容，充实建设项目“三线一单”符合性分析内容，充实建设项目选址合理性分析内容； | 详见P1-7 |
| 2 | 细化项目工程分析内容，细化主要构筑物结构形式、功能，细化项目原辅材料储存工程建设内容，完善项目化学试剂理化性质； | 详见P11 |
| 3 | 细化建设项目产、排污节点分析内容，细化营运期环境影响分析、污染防治措施，结合项目使用的化学试剂种类，复核废气污染物产生种类，复核污水站恶臭气体产生浓度、排放浓度，结合项目周边建筑物高度，充实排气筒高度合理性分析内容，复核项目废水产生种类、排放量、污染物产生量，细化一体化反应器工艺原理，充实所采取的污水处理措施可行性分析内容；复核项目生产设备噪声源强、预测结果，细化生产设备噪声污染防治措施；复核项目危险废弃物、产生种类、产生量、处置方式，细化危废暂存间建设内容； | 详见P33-36 P39-41、P42、 P43 |
| 4 | 充实建设项目环境风险分析、环境风险防范措施内容； | 详见P44-48 |
| 4 | 复核环境保护措施监督检查清单、污染物排放量汇总表内容，完善环评文件图件材料、附件材料，细化平面布置图。 | 详见P52、附表、附图 |
| 5 | 结合开发区产业定位要求，充实项目规划符合性分析内容。 | 详见P3 |
| 6 | 细化工程分析内容，完善项目化学试剂理化性质介绍内容，细化药物研发具体工作内容及其环境影响分析内容。 | 详见P8、P11 |
| 7 | 结合项目使用的化学试剂种类，复核废气污染物产生种类；复核污水站恶臭气体产生与排放浓度，分析是否需要收集处理后排放；结合项目周边建筑物高度，分析排气筒高度设置合理性。 | 详见P9、P37 |
| 8 | 复核废水污染物产生量，补充项目使用的一体化反应器具体工艺原理，补充废水中各污染物去除效率，分析采取的污水处理措施可行性。 | 详见P33-36 |
| 9 | 核实风险物质种类，完善环境风险评价内容。 | 详见P44-48 |
| 10 | 复核环境保护措施监督检查清单内容。 | 详见P51 |
| 11 | 结合开发区产业定位要求，充实项目规划符合性分析内容，充实建设项目选址合理性分析内容 | 详见P3 |
| 12 | 细化补充项目风险分析、环境风险防范措施内容。细化建设项目工程分析内容和药物研发具体工作内容、环境影响分析内容 | 详见P44-48 |
| 13 | 结合项目使用的化学试剂种类，复核废气污染物产生种类；复核污水站恶臭气体产生与排放浓度，分析是否需要收集处理后排放 | 详见P37 |
| 14 | 补充废水中各污染物去除率，分析采取的污水处理措施可行性。核实废水污染物产生量，补充一体化反应器的工作原理。 | 详见P33-36 |
| 15 | 复核项目环境保护措施监督检查清单、污染物排放量汇总表内容 | 详见P51、52 |
| 16 | 完善环评文件图件材料、附件材料，细化平面图 | 附图、附件 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 长春普莱医药生物技术有限公司科研实验室建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈明侠 | 联系方式 | 15044083813 |
| 建设地点 | 吉林省长春市高新区顺达路789号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 125 度 14 分 35.621 秒， 43 度 47 分 38.488 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7340 医学研究与试验发展 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展类 别中“98、专业实验室”且不属于“P3、P4 生物安全实验室；转基因实验室” |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R是 £否： | 用地（用海） 面积（m2） | 886.95 m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《长春高新技术开发区规划修编（2018-2030年）》 长春高新技术产业开发区四至范围为西起长沈铁路，与长春汽车产业开发区比邻，东至卫明街，并与南关区隔永春河相望，北起电台街、卫星路，南与永春镇接壤，辖区总用地面积为51.93km2，规划总建设用地面积约46.35km2。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《长春高新技术产业开发区区域规划环境影响跟踪评价报告书》 吉林省生态环境厅关于对《长春高新技术产业开发区区域规划环境影响跟踪评价报告书》的审查意见（吉环环评字[2021]44号） 《长春高新技术产业开发区分区规划修编（2018-2030）（部分区域）环境影响报告书》 吉林省环境保护厅关于《长春高新技术产业开发区分区规划（2018-2030）（部分区域）环境影响报告书审查意见的函》（吉环函[2019]556号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、规划区概况： 本项目位于“长春高新技术产业开发区分区规划”中的中部产业片区，目前开发区已取得区域环境评价报告书批复（吉环函[2019]556 号）。规划、规划环评结论及审查意见如下：） 2、规划区范围： 长春高新技术产业开发区四至范围为西起长沈铁路，与长春汽车产业开发区比邻，东至卫明街，并与南关区隔永春河相望，北起电台街、卫星路，南与永春镇接壤，辖区总用地面积为 51.93km2，规划总建设用地面积约 46.35km2。 3、产业定位： 长春高新技术产业开发区形成以汽车及零部件产业、生物与医药产业、光电子与信息产业、电气机械与设备制造业、软件及服务外包产业、动漫及相关产业、现代服务产业、先进装备制造业为主的八大产业类型。 4、禁止入区企业的条件主要包括： （1）禁止引进不符合高新区主导产业定位项目； （2）禁止引进不符合国家产业政策和工商投资名录中明令禁止的项目； （3）禁止引进技术装备落后、清洁生产水平低、高物耗、高能耗和高污染的项目； （4）禁止引进排放致癌、致畸、致突变物质和恶臭气体及工艺尾气通过治理难以达标排放的项目； （5）禁止引进废水中含有难降解的有机物、重金属等物质，不能处理达到接管要求的项目。 5、产业及项目准入负面清单： （1）属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》及（2013 年修正）、《外商投资产业指导目录（2015年）》中禁止、限制投资项目。 （2）禁止新建、改建、扩建小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。 （3）禁止引进高污染、高能耗、资源型（“两高一资”）项目。 （4）禁止建设新增铅、汞、铬、砷、镉、镍、铜重金属污染排放总量的项目。 （5）禁止危险化学品生产企业。 （6）禁止化工项目。 （7）禁止高毒农药项目*。 （8）禁止新建、改建、扩建环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目（特别是 NOx 总量指标） 6、符合性分析： 本项目现有厂区占地类型为工业用地，项目属于长春高新技术产业开发区中“生物与医药产业”同时本项目不属于禁止入区项目及准入负面清单内项目，符合长春高新技术产业开发区分区规划要求，因此项目符合规划及规划环境影响评价。 长春高新技术产业开发区产业结构空间布局图见附图5。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”控制要求符合性 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于长春市高新开发区顺达路789号，不在生态红线范围内。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目废气、废水、噪声、固废等采取相应环保措施，合理处置，满足区域环境质量要求。因此本项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目供水、供电等能源利用均在区域供水、供电负荷范围内，能源消耗均未超出区域负荷上限。综上所述，项目资源利用满足要求。 （4）环境准入负面清单 根据本项目不属于《吉林省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》限制类产业，禁止类产业。在落实本报告提出的污染防治措施前提，确保各项污染物稳定达标排放，对周围环境影响不大，选址可行。 2、与《关于长春市人民政府“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》符合性 表1-1 关于长春市人民政府“三线一单”生态环境分 区管控的实施意见符合性 管控领域; 环境准入与管控要求; 本项目; 是否符合. 空间布局约束; 严格按照产业结构调整指导目录等相关政策要求，结合区域生态环境保护要求，确定具体措施。对有条件的地区，宜优先提出整合重组、升级改造任务；对存在高污染企业的水污染严重地区、敏感区域、城市建成区、提出退城入园、异地搬迁等任务；对落后产能，提出淘汰关闭任务。; 本项目不属于高污染企业; 符合. 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; 不涉及; 不 涉 及. 市区及榆树市、农安县、德惠市、公主岭市建成区原则上不再新建单台容量29兆瓦(40蒸吨/小时)以下燃煤锅炉，其他区域原则上不再新建单台容量14兆瓦(20蒸吨/小时)以下的燃煤锅炉。; 不涉及; 不 涉 及. 污染物排放管控; 环境质量目标; 2025年全市PM2.5年均浓度达到35微克/立方米以下，城市空气质量优良天数比率达310天以上，重度及以上污染天数实现基本消除。; 本项目建成后废气均处理达标后排放，不会加重环境空气的污染; 符合. 2025年，长春地区水生态环境质量实现持续改善，全面消除劣Ⅴ类水体，地表水质量好于Ⅲ类水体比例达到31%以上，水生态功能初步恢复。石头口门水库、新立城水库、农安两家子水库等集中式饮用水水源地水质全部达到或优于Ⅲ类以上标准。; 不涉及; 不 涉 及. 污染物控制要求; 推进装机容量20万千瓦以下燃煤火电机组的污染治理设施超低排放改造，推动单台容量25兆瓦(35蒸吨/小时)及以上燃煤供热锅炉实施超低排放改造。; 不涉及; 不 涉 及. 长春市新建项目主要污染物全面执行大气污染物特别排放限值，执行期限根据大气环境质量状况和相关文件要求确定。; 符合; 符合. 深入推进石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销等行业挥发性有机物深度治理，加强挥发性有机物高效收集治理设施建设，实现排气筒与厂界双达标。加快推进挥发性有机物排放重点企业、产业集中园区治理和在线监控设施建设，推动挥发性有机物产品源头替代。; 不涉及; 不 涉 及. 因地制宜推进清洁供暖，减少民用散烧煤。全面摸清城中村、城乡接合部散煤底数，制定清洁取暖散煤替代方案。; 不涉及; 不 涉 及. 强化源头防控，鼓励企业采用先进适用的清洁生产原料、技术、工艺和装备。对排放强度高的重污染行业实施清洁化改造。; 符合; 符合. 全面推进污泥处理设施能力建设，现有设施能力不足或工艺落后的要进行扩建、改建，保障污泥无害化处理处置达到国家要求。因地制宜推进污泥资源化利用。; 不涉及; 不 涉 及. 环境风险防控; 加强高风险企业环境风险管理，健全企业应急防范体系，在重点化工园区推动健全完善三级应急防控体系，有效防控突发环境事件。; 不涉及; 不 涉 及. 资源利用要求; 水资源; 2025年用水量控制在31.95亿立方米内，2035年用水量控制在34.53亿立方米内。; 不涉及; 不 涉 及. 土地资源; 2025年耕地保有量、基本农田保护面积分别不得低于167.34万公顷、143.93万公顷；建设用地总规模、城乡建设用地规模不突破市定指标。; 不涉及; 不 涉 及. 能能源; 2025年，能源消费总量、煤炭占一次能源消费总量不高于省定指标，非化石能源占能源消费总量比重不低于省定指标。; 不涉及; 不 涉 及. 3、产业政策符合性 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019本）》中有关的条款：本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类项目范围内，属于允许建设项目，生产过程中未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的设备及工艺。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 4、选址合理性分析 本项目位于长春市高新区顺达路789号 ，位于高新开发区中部产业片区内，项目用地为工业用地。项目建设符合长春高新技术开发区规划修编（2018-2030年）。根据区域环境功能区划，工程所在区域位于声环境3类区，环境空气二类区，地表水功能Ⅴ类区，项目所产生的各项污染物都得到了有效的治理，对外环境影响不大，项目的建设不会改变其环境功能区划，符合其环境功能区划要求。周围不存在饮用水源保护区、自然保护区等经规划确定或县级以上政府批准的需特殊保护地区，也不是严重缺水区、重要湿地等生态敏感与脆弱区，同时也不是疗养地及具历史、文化、科学、民族意义等社会关注区，周围主要为规划道路和企业，因此项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 2.1建设内容 本项目位于长春市高新区顺达路789号3号厂房四层（东经125°14′35.621″，北纬 43°47′38.488″），租赁吉林省胜道物业服务有限公司闲置房屋，用地性质为工业用地，详见附件。项目西侧为超群街，北侧为库房，东侧为理想汽车，南侧为谱尼测试公司。项目地理位置详见附图1。 项目占地面积886.95 m2，主要建设血清学实验室、细菌学实验室等（本项目不涉及 P3、P4 类实验，属于二级实验室）。 表2-1 项目组成一览表 建设类型; 工程组成; 建设内容; 建设情况. 主体工程; 理化室; 建筑面积40.8m2，根据现有技术及专利信息，设计多肽序列，建立候选库，购买氨基酸原料进行样品的合成; 新建. 制剂室; 建筑面积56.1m2，负责项目药学制剂工艺研究，如制剂处方筛选及小试工艺路线（主要仪器设备包括旋转蒸发仪，搅拌器，天平，恒温水浴锅，粘度计，高剪切分散乳化机，融变时限仪，冰箱等）；; 新建. 分析室; 建筑面积78.9m2，药物分析检测方法学建立工作（主要设备包括高效液相色谱仪，精密电子天平，药品稳定性，冰箱，制水机，离心机，干燥箱，pH计等）；; 新建. 液相室; 建筑面积22m2，对样品进行质量研究（主要是建立检测方法，制定初步质量标准，开展加速条件稳定性试验）；; 新建. 仪器室; 建筑面积48.3m2，开展溶液配制等实验；; 新建. 药理室; 建筑面积39.2m2，包括普通级动物房和限度室，获得样品后可开展体内外活性筛选实验，例如，体外杀菌实验，抗肿瘤活性实验、体内抗菌药效试验以及安全性评价（急毒、长毒）、药代动力学实验等（主要仪器设备包括恒温培养箱，摇床，离心机，酶标仪，培养皿，显微镜，超净工作台等）；; 新建. 天平室; 建筑面积9.2m2，放置5台精密电子天平，可准确称量样品；; 新建. 储运工程; 试剂存放间1; 放置易制毒等；; 新建. 试剂存放间2; 放置实验过程中产生的废液、过期产品等，分类处理，并与第三方公司签订合同，按期清理；; 新建. 辅助工程; 办公区; 建筑面积222.6m2，包括办公室，财务室，总经办，人事办，董事长办公室，打印室及会议室等，主要用于人员日常办公；; 新建. 公用工程; 供水; 市政管网供给; 依托. 排水; 本项目营运期实验人员生活污水、制纯水产生的浓水排入市政污水管网，设备清洗废水单独收集经自建污水处理设备处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，经市政管网排入长春南部污水处理厂处理达标后排放；本项目污水处理设备处理能力为 0.2m3/h，采用“一体化反应器+活性氧氧化消毒”处理工艺。; 新建. 供电; 由城市电网统一供给; 依托. 供热; 依托市政集中供热; 依托. 环保工程; 废水; 设备清洗废水经一体化设备处理后与生活污水、制纯水产生的浓水排入市政管网; 新建. 废气; 实验室操作废气在生物安全柜进行经负压式装置收集经过 HEPA 过滤器密闭处理，实验室内安装集气罩，废气经集气罩收集由活性炭吸附处理后通过楼顶排气筒排放（不低于15m）。污水处理设备间恶臭气体经集气罩收集后通过楼顶排气筒排放（不低于15m）。; 新建. 固体废物; 普通废包装物由物资回收站定期回收；纯水制备过程产生的废滤芯量由厂家回收再利用；废试剂盒、实验室废液、高效粒子过滤器废滤芯、废培养基、废样本、采血针、废活性炭、污泥等暂存在危废间内交由有资质单位处理; 新建. 噪声; 采取厂房隔声、基础减振等措施; 新建. 2.1.1主要检测内容 项目建成后，年检测量100份，具体检测内容见下表： ### 表2-2 主要检测内容 序号; 项目; 检测量（份）. 1; 微生物检验; 50. 2; 临床免疫、血清学免疫检验; 50. 2.1.2试剂材料及用量 开展检测项目时，在分析和仪器检测过程中均会使用到各种试剂，项目检测试剂数量众多，本次环评只选其中主要的原辅材料。项目在运营使用过程中要注意安全、防风化、防潮解、防曝光、防挥发，化学试剂的保存应根据其毒性、易燃性、腐蚀性和潮解性等不同化学性质进行妥善保管，建立试剂电子清单，以便清点和重复购买，对新采购入库的试剂应及时更新电子清单（清单内容应包括名称、规格、购进日期、生产厂家、用途等相关信息），并对其粘贴清晰的标签后进行归类存放，领用试剂时同样做好电子清单的更新工作，并做好领用相关的登记工作。各种试剂的库存量为半年使用量。 领取回的试剂，置于实验室的药品架上，防止试剂瓶滑落，试剂瓶外壁应清晰注明试剂名称、浓度或配比、配制日期、配制人员姓名等信息，将有标签的方向朝外，摆放整齐。 本项目主要试剂材料及其用量如下表： 表2-3 本项目原辅材料一览表 序号; 名称; 年用量; 最大存储量; 单位. 1; 甘露醇; 1; 1; 500g/瓶. 2; 醋酸钠; 1; 1; 500g/袋. 3; 醋酸氯己定; 1; 1; 250g/袋. 4; 薄荷脑（非水溶）; 1; 1; 250g/瓶. 5; 甘油; 10; 10; 500ml/瓶. 6; 三氯生; 1; 1; 500g/袋. 7; 碳酸氢钠; 1; 1; 500g/瓶. 8; 乙二胺四乙酸二钠; 1; 1; 500g/瓶. 9; 酒石酸; 1; 1; 500g/瓶. 10; 对氯间二甲苯酚; 1; 1; 500g/瓶. 11; 聚乙二醇6000; 20; 20; 公斤. 12; 乳酸; 1; 1; 500g/瓶. 13; 1,2－丙二醇; 5; 5; 500ml/瓶. 14; 氨水; 2; 2; 500ml/瓶. 15; 冰醋酸; 5; 5; 500ml/瓶. 16; 牛肉膏; 1; 1; 500g/瓶. 17; 蛋白胨; 1; 1; 250g/瓶. 18; PBS试剂; 10; 10; 500ml/瓶. 19; 硝酸银; 1; 1; 100g/瓶. 20; 乙腈; 30; 30; 4L/瓶. 21; TFA; 1; 1; 100ml/瓶. 22; 甲醇; 2; 2; 4L/瓶. 23; 磷酸; 2; 2; 500ml/瓶. 24; 磷酸二氢钠; 5; 5; 500g/瓶. 25; 硫酸钠; 2; 2; 500g/瓶. 表2-4 主要试剂的理化性质 编号; 原料; 熔点℃; 沸点℃; 溶解性; 毒性. 1; 甲醇 CAS：67-56-1; -97.8; 64.8; 溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂; 大鼠经口LD50:5628mg/kg； 吸入LC50:64000 ppm/4H。 小鼠经口 LD50: 7300 g/kg；吸入 LCLo:50gm/m3/2H。 兔经皮 LD50:15800mg/kg。. 2; 乙腈 CAS：75-05-8; -45.7; 81-82; 与水混溶，溶于醇等多数有机溶剂; 大鼠经口LD50:2730mg/kg; 兔经皮LD50:1250mg/kg; 大鼠吸入LC50 12663mg/m3/8H 人吸入＞ 500ppm. 3; 磷酸 ### CAS：7664-38-2; 42.4; 260; 与水混溶，可混溶于乙醇; 大鼠经口LD50:1530mg/kg; 兔经皮LD50:2740mg/kg. 4; 磷酸二氢钠; 100; 无资料; 溶于水，不溶于醇; 大鼠经口LD50:8290mg/kg. 5; 氨水; 具有弱碱性，易挥发，随着温度升高和放置时间延长而增加挥发率，且浓度的增大挥发量增加。氨水具有一定的腐蚀作用，碳化氨水的腐蚀性更加严重，对铜的腐蚀比较强，钢铁比较差，对水泥腐蚀不大，对木材也有一定的腐蚀作用。. 6; 蛋白胨; 蛋白胨是将肉、酪素或明胶用酸或蛋白酶水解后干燥而成的外观呈淡黄色的粉剂，具有肉香的特殊气息。蛋白质经酸、碱或蛋白酶分解后也可形成蛋白胨。在胃内蛋白质的初步消化产物之一就是蛋白胨。蛋白胨富含有机氮化合物，也含有一些维生素和糖类。它可以作为微生物培养基的主要原料。. 7; TFA; TAE 溶液是由三羟甲基氨基甲烷(Tris base)、乙酸（acetic acid）和乙二胺四乙酸（EDTA）组成。在分子生物学实验中常被用作 DNA 或 RNA 进行凝胶电泳时的缓冲液。缓冲液在电泳过程中的一个作用是维持合适的 pH。. 8; PBS试剂; PBS缓冲液，是生物化学研究中使用最为广泛的一种缓冲液，主要成分为Na2HPO4、KH2PO4、NaCl和KCl，一般作为溶剂，起溶解保护试剂的作用。由于Na2HPO4和KH2PO4有二级解离，缓冲的pH值范围很广，而NaCl和KCl主要作用为增加盐离子浓度。如有需要PBS还可以补加1 mmol/L CaCl2和0.5 mmol/L MgCl2，以提供二价阳离子。. 2.1.3原辅材料储存情况 项目涉及的所有原辅材料均外购。 项目试剂分液体和固体分开存放。 试剂存放于贮存柜或冷藏柜内，阴凉避光，防止由于阳光照射及室温偏高造成试剂变质、失效。 化学性质相互抵触的化学物品，如酸和碱化学试剂、氧化和还原试剂均存放在不同柜子里。 有机无机试剂分开存放。均避光和阴凉处存放。 2.1.4主要生产设备 本项目设备详见表2-5。 表2-5 主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 单位; 数量. 1; 型药品稳定箱; LHH-250SD; 台; 1. 2; 医药专用柜; LC-980型; 台; 1. 3; 医用压缩雾化器; HA03型; 台; 1. 4; 立式冷藏陈列柜; LSC-368C型; 台; 1. 5; 生物显微镜; PH100系列; 台; 1. 6; 低速离心机; TDL-60B型; 台; 1. 7; 紫外线杀菌灯车; YZSC-I型; 台; 1. 8; 超净工作台; SW-CJ-2F型; 台; 1. 9; 高压灭菌锅; YSQ-LS-30SII型; 台; 1. 10; 恒温振荡器; ZD-85A型; 台; 1. 11; 智能功率可调超声波清洗机; KQ-250DE; 台; 1. 12; pH计; PHS-3C型; 台; 1. 13; 高速离心机; TGL-16G; 台; 1. 14; 低温循环泵; DLSB-40型; 台; 1. 15; 真空冷冻干燥机; FD-1-50型; 台; 1. 16; 融变时限仪; RBY-4型; 台; 1. 17; 电子天平（百分之一）; JM-B20002型; 台; 1. 18; 电子天平（万分之一）; PTX-FA210S型; 台; 1. 19; 旋转蒸发仪; R201D型; 套; 1. 20; 库伦法水分测定仪; 831KF型; 套; 1. 21; 自动旋光仪; WZZ-2B型; 套; 1. 22; 实验室专用超纯水机; WP-UP-TTT-10型; 套; 1. 23; Waters HPLC; 2535型; 套; 1. 24; 电子天平（十万分之一）; Quinlix 35-1CN型; 套; 1. 25; 电子天平（万分之一）; BSA-224S型; 套; 1. 26; 真空离心浓缩仪; UNI0001型; 台; 1. 27; Agilent HPLC; 1200型; 台; 1. 28; Agilent HPLC; 1260型; 台; 1. 29; 真空包装机; DZ-400型; 台; 1. 30; 紫外分光光度计; UV-1600型; 台; 1. 31; 数显粘度计; NDJ-8S型; 台; 1. 32; 超高效液相色谱仪; UltiMate UHPLC-3000型; 台; 1. 33; 医药专用柜; LC-2000型; 台; 1. 34; 电热恒温培养箱; DHP-9162型; 台; 1. 35; 电热鼓风干燥箱; DHG-9070A型; 台; 1. 36; 气浴恒温振荡器; SHZ-82A型; 台; 1. 37; 电子天平（十万分之一）; MS105DU型; 台; 1. 38; 数显便携型高剪切分散乳化机; FM20-D; 台; 1. 39; 全自动酶标仪; HBS-1096A; 台; 1. 40; 实验室pH计; ST3100; 台; 1. 41; 综合药品稳定性试验箱; YP-GSD500; 台; 1. 2.1.5平面布局合理性分析 本项目位于长春市高新区顺达路789号3号厂房四层（东经 125°14′35.621″，北纬 43°47′38.488″），租赁吉林省胜道物业服务有限公司闲置房屋，用地性质为工业用地，详见附件。项目西侧为超群街，北侧为库房，东侧为理想汽车，南侧为谱尼测试公司。项目地理位置见附图1，厂区平面布置见附图2。 项目租赁现有建筑进行内部装修、安装设备后投入使用。在总平布置上，项目充分利用了现有建筑特点，力求将建筑空间利用最大化，将各实验室同办公区进行了分区设置，从而有利于减少其营运过程中的相互影响。 项目主要分为办公区和实验区两个区域，平面布置见附图2。 办公区位于房屋东南侧和西南侧，东南侧设置董事长办公室、财务室等，西南侧设置会议室。 实验区位于北侧，设置试剂暂存间、合成室、制剂室、分析室、液相室、仪器综合室、药理室、限度室、动物室、天平室等。 本项目分区明确，试验区与建筑物其他部分可相通，设置了可自动关闭的带锁的门，各区内部及之间均设置了通道，方便联系和管理。 综上所述，从生产工艺需求和环境保护角度的分析，项目平面布置合理。 2.1.6公用工程 （1）给水 本项目用水主要为职工生活用水、实验设备清洗用水及配置溶液用水，其中生活用水使用城市自来水；实验设备等清洗及配置溶液使用纯水，企业采用自来水制备纯水。项目用水由市政给水管网提供，能够满足项目用水需求。 ① 纯水 本项目配制溶液以及清洗实验设备使用纯水，纯水制备的出水率按75%计算，配制溶液纯水用水量约为0.03m3/d（9m3/a），则纯水制备自来水用量为12m3/a。清洗实验设备纯水用水量约为0.4m3/d（120m3/a），则纯水制备自来水用量为160m3/a。实验室自来水总用水量为172m3/a。 ② 员工生活用水 本项目用水由市政供水管网提供，本项目营运期员工13人，生活用水按0.05t每人每天计算，工作时间按300天计，年用水量为195t/a（0.65t/d）。 本项目总用水量为367t/a。本项目用水由长春市城市供水管网提供，可满足本项目需要。 （2）排水 本项目废水主要为员工生活污水、纯水制备废水及设备清洗废水。 配制溶液用水不外排；生活污水排放量按用水量的80%计，排放量为156t/a（0.52t/d）。实验室自来水总用水量为172t/a，纯水制备的出水率按75%计算，则纯水制备废水为43.75t/a；设备清洗废水按用水量的90%计，则设备清洗废水产生量为108t/a（0.36t/d）。设备清洗废水单独收集，收集后的废水排入污水处理设备（采用一体化反应器+活性氧氧化消毒）处理达标后与生活污水分别排入市政污水管网，进入长春市南部污水处理厂。由南部污水处理厂处理后污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（北京）DB11/890-20 中新（改、扩）B 标准，最终排入到永春河。 本项目水平衡见图1。 图1 本项目水平衡图 单位：t/a （3）供电 本项目用电由开发区电网统一供给，能够满足本项目用电需要。 （4）供热 本项目供暖期依托城市集中供热。 2.1.7工作制度及劳动定员 本项目劳动定员13人，年工作天数为300天，每天工作8小时。本项目无食堂和宿舍。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2工艺流程和产排污环节 2.2.1 施工期工艺流程及产排污节点 本项目所在的大楼已建成，因此本项目施工期主要污染工序为设备安装及简单装修产生的污染，主要为： 1、噪声污染源：本项目主要为室内装修，室内装修与设备安装可能使用到大噪声设备有电钻，其噪声值可达到95dB（A）。 2、废气污染源： 施工过程中大气污染的主要为施工扬尘以及装修使用材料油漆、乳胶漆、喷塑剂、黏合剂等产生的有机废气，包括甲醛、甲苯、二甲苯、氯化烃。 3、废水污染源： 施工人员均不在场地内食宿，只产生少量的冲厕与洗手废水。 4、固体废弃物污染源： 施工期间建筑工地会产生少量渣土、施工剩余废物料，以及施工人员产生的生活垃圾。 2.2.2 运营期工艺流程及产排污节点 血清学检测 1、本项目通过自主立项进行研究，首先，样品合成是根据现有技术及专利信息，设计多肽序列，建立候选库，购买氨基酸原料进行样品的合成。 2、样品合成后进行实验室检测，包括： ①体内外活性筛选实验，例如，体外杀菌实验、体内抗菌药效试验以及安全性评价（急毒、长毒）、药代动力学实验等。 ②制剂处方筛选及小试工艺路线完成小试样品制备。 ③药物分析检测方法学建立工作（主要设备包括高效液相色谱仪，精密电子天平，药品稳定性，冰箱，制水机，离心机，干燥箱，pH计等）以及对样品进行质量研究（主要是建立检测方法，制定初步质量标准，开展加速条件稳定性试验）。 3、分析结果与出具报告，使用专门软件进行统计分析，并出具报告。 自主立项 样品合成 实验室检测 分析结果 出具报告 交由资质单位处理 其他废液 员工生活用水 废水 市政管网 危废 废气 活性炭过滤 排放 噪声、固废 净化系统 图2 血清学检测工艺流程及产排污节点图 细菌学检测 细菌学检测是以商品化细菌培养基为基础，使用商品化的药敏纸片进行所分离细菌的敏感药物筛选。 图3 细菌学检测工艺流程及产排污节点图 接种培养：将检验样本（动物分泌物等）利用外购培养基进行培养。培养过程主要为通过生物安全柜将检验样本接种到培养基中，然后在培养箱内连续培养24小时。 敏感药物分析：将外购药敏纸片加入到培养后的样本中，通过样本对不同药敏纸片的反应，判断其对不同药物的敏感程度。 镜检分析：显微镜下观察样本形态、数量等，依据检测项目要求出具镜检测报告。 生化鉴定：不同微生物体内的酶系统不同，新陈代谢的类型不同，所以对各种物质利用后所产生的代谢产物也不同，因此可以利用微生物的生理生化反应来测定微生物的代谢产物，来鉴定在形态上难以区别的微生物。生理化鉴定主要从菌株对碳源利用、硝酸还原、淀粉水解、纤维素利用、明胶是否液化、牛奶是否凝固和胨化等指标来进行分析。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，用地性质为工业用地，租赁吉林省胜道物业服务有限责任公司闲置厂房进行实验室建设，无现存环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量 3.1.1环境空气质量现状 - （1）区域环境空气质量达标情况 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1.2采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。 根据《吉林省2020年环境状况公报》进行空气质量达标区判定及环境质量现状评价，长春市空气质量达标区判定及环境质量现状评价见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状评价 污染物名称; 单位; 年均值; 标准值; 占; 率 达标情况. PM2.5; μg/m3; 42; 35; 120; 不达标. PM10; μg/m3; 59; 70; 84; 达标. SO2; μg/m3; 10; 60; 17; 达标. NO2; μg/m3; 32; 40; 80; 达标. CO; mg/m3; 1.3; 10; 13; 达标. O3; μg/m3; 126; 200; 63; 达标. 根据《环境空气质量评价技术规范》（试行）（HJ663-2013），参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），2020年度环境空气质量相关指标二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、颗粒物（PM10）、臭氧均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；颗粒物（PM2.5）无法满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，因此，项目所在区域为环境空气质量为不达标区域。 （2）特征污染物环境质量现状 ①监测点位的布设 本次监测点位布设情况详见表3-2，监测点位布设情况见附图1。 表3-2 特征污染物监测点位情况表 序号; 监测点位名称; 监测点位描述. 1#; 项目所在地下风向1000m; 了解环境空气质量现状. （3）监测项目、监测时间及其频率 根据区域环境质量空气污染物现状和污染特征，确定环境空气监测项目选取特征污染物监测非甲烷总烃。 委托谱尼测试集团吉林有限公司2022年1月18-20日的监测数据。 （4）监测分析方法 按国家有关标准及国家环保部有关规范执行。 （5）评价方法 采用占标率法，数学表达式如下： Ii=Ci/Coi 式中：Ii—第i种污染物浓度占标率，%； Ci—第i种污染物的最大浓度，mg/m3； Coi—第i种污染物环境质量标准，mg/m3。 （6）评价标准 环境空气质量评价标准选用《大气污染物综合排放标准详解》中数值。 （7）监测和评价结果 环境空气监测统计和评价结果如下表。 表3-3 环境空气现状监测结果 单位：（mg/m3） 检测时间; 检测项目; 项目所在地下风向1000m. 检测值（mg/m3）. 2022.1.18; 非甲烷总烃; 0.42. 2022.1.19; 非甲烷总烃; 0.44. 2022.1.20; 非甲烷总烃; 0.58. 表3-4 环境空气质量现状评价结果表 测点; 项目; 非甲烷总烃. 1#; 浓度范围(mg/m3); 0.42-0.58. 最大值占标率%; 14.5. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 由上表可以看出，评价区内非甲烷总烃监测点最大值占标率均小于1，满足相关标准要求。 3.1.2地表水环境质量现状 （1）地表水环境质量公报 根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ/T2.3-2018）规定，本项目废水经自建污水处理站处理达标后，排入长春市南部污水处理厂，处理达标后排放至永春河，评价等级为三级B。优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。 根据吉林省生态环境厅2021年7月20发布的《吉林省2021年7月份重点流域水质月报》，新凯河国控断面本年度水质为劣Ⅴ类，上年度为劣Ⅴ类，水质与上年度相比无明显变化，仍为劣Ⅴ类水质。 - 地表水环境质量监测情况 长春市生态环境局《新凯河华家桥控制单元水质状况简报》，2021年2月对长春市新凯河流域干流、一级支流及吐口氨氮、COD、总磷进行了监测调查。其中长春高新技术产业开发区区域内（即长春新区）永春河蔚山路桥断面、永春河入新凯河前断面各指标监测情况见下表。 表3-5 国控（考核）断面水质状况（部分） 序号; 断面名称; COD; 氨氮; 总磷. 1; 永春河蔚山路桥断面（南部污 水处理厂上游）; 35; 8.5; 0.32. 2; 永春河入新凯河前断面（南部 污水处理厂下游）; 53; 14.9; 0.78. ①评价方法 采用单项水质参数标准指数法，其评价模式如下： RH+OH→R⋅+H2O 式中：Sij－单项水质参数i在第j点的标准指数； Cij－污染物i在监测点j的浓度，mg/L； Csj－i污染物的评价标准，mg/L。 水质参数的标准指数Sij≥1时，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已不能满足指定标准功能要求，Sij＜1时，表明该水质满足规定的水质标准。 ### ②评价标准 永春河为Ⅳ类水体，故采用《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中 Ⅳ类标。 ### ③评价结果 ### 表3-6 地表水现状评价结果 序号; 断面名称; COD; 氨氮; 总磷. 1; 永春河蔚山路桥断面（南部污 水处理厂上游）; 0.92; 0.95; 0.85. 2; 永春河入新凯河前断面（南部 污水处理厂下游）; 1.78; 9.93; 2.60. 从长春市生态环境局《新凯河华家桥控制单元水质状况简报》监测结果看， 永春河蔚山路桥断面各项监测因子标准指数小于 1，满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求，永春河入新凯河前断面 COD 超标0.78倍， 氨氮超标8.93倍，超标1.60倍。 - 区域地表水环境治理情况 对于长春市水体污染现状，长春市生态环境局制定了一系列整改措施与行动计划。 ①制定“水十条”2018年度工作计划，与县（市）区政府、开发区管委会及市直有关部门签订《水污染防治目标责任书》，落实分解水污染防治任务。 ②自4月起，陆续核定完善饮马河、伊通河等流域水质监测断面，逐月监测、 汇总并通报水质结果，掌握水质变化情况。 ③开展了饮马河流域重点水功能区、入河排污口及水源地巡查工作。按照省 市要求，起草了《长春市国家考核劣五类断面整治工作方案（征求意见稿）》、 引发了《关于开展“今冬明春”水环境专项整治百日攻坚行动的通知》。 ④配合开展石头口门、新立城水源地一级保护区综合治理相关工作；组织开 展石头口门水源保护区划调整市级审核、论证工作；完成2018年长春市县级以 上饮用水源地环境状况评估工作。 ⑤督促省级及以上开发区加快污水集中处理设施建设，有20个开发区完成 建设；调度污水处理厂提标改造工程，共9座完成改造任务。 ⑥配合打好城市建成区黑臭水体治理攻坚战，全市75处黑臭水体，基本消 除黑臭。 根据“长府批复〔2016〕45号”《长春市人民政府关于同意实施长春市水体达标方案的批复》，为贯彻落实国务院和吉林省、长春市政府有关水污染防治行动计划和中央环境保护督察工作部署和要求，根据《长春市落实水污染防治行动计划工作方案》，加大水污染防治力度，改善水环境质量，按时完成中央环境保护督察反馈意见整改工作，结合长春市水环境问题的实际情况，制定长春市2016年水体达标方案。对于新凯河水体污染治理措施内容如下： ①工业点源污染防治加强涉水企业环境监管。加大环境执法力度和监测频次，严控企业超标排放。对新凯河流域绿园区段长春市合心供热有限公司、长春市春禹食品有限公司、长春市钱广食品有限公司、吉林省中研高性能工程塑料有限公司、中车长春轨道客 车股份有限公司、吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司、一汽铸造有限公司有色铸造分公司7家企业严格日常监管。2016底前，对汽车区一汽东机工减振器有限公司、长春一汽普雷特科技股份有限公司2家企业，制定专项整治十大方案，开展企业清洁生产审核，实施清洁化改造。确保流域内西部、西郊污水处理厂全年稳定运行，并安装自动在线监控装置。2017年底，完成长春绿园西新工业集中建设集中污水处理设施的建设。 ②城镇生活源污染治理加强3个控制单元内所涉乡镇（街道）的污水处理厂（站）及污水管网建设，因地制宜建设小型污水集中处理系统，提升污水收集处理能力，进一步强化城乡结合部生活污水的截流和收集工作，加快实施对现有合流制排水系统的雨污分流改造。各控制单元内不具备改造条件的，应采取增加截流倍数、调蓄等措施防止污水外溢。强化污泥安全处理处置，污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。 ③畜禽养殖污染治理优化畜禽养殖空间布局。2017年底前，完成畜禽养殖禁养区划定工作，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。落实农业部《关于打好农业面源污染防治攻坚战的实施意见》（农科教发〔2015〕1 号）要求，现有规模化畜禽养殖场（小区）配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施。散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。自 2016 年起，新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 ④种植面源污染治理各控制单元应大力发展生态农业，积极开展农业废弃物资源化利用。大力推广土壤诊断、植物营养诊断技术、测土配方施肥技术。大力推广有机肥和平衡施用氮磷钾肥及微量元素肥料。新建高标准农田、土地开发整理等要达到相关环保要求。高标准农田建设、土地开发整理等要达到相关环保要求。要利用现有沟、塘、窖等，配置水生植物群落、格栅和透水坝，建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施，净化农田排水及地表径流。到2020年，测土配方施肥技术入户率要达到95%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，化肥利用率提高到40%以上，农作物病虫害绿色防控覆盖率达到 30%以上。 ⑤农村生活源污染治理 农安县控制单元推进农村环境综合整治。综合考虑村庄布局、人口规模、地条件、现有治理设施等因素，统筹规划布局农村污水垃圾处理设施。控制单元 内所有村屯生活垃圾实施户分类、村收集、镇转运，实现生活垃圾无害化处理处置。 ⑥水生态修复工程根据自然条件、污水排放、农田退水分布特征，各控制单元合理布设人工湿地。对生活排水、农田退水、污水处理厂排水进行进一步净化。修建河道护坡工程，修建生态护岸、河岸植被等措施，实现其截流截污作用。 ⑦河道治理工程各控制单元应完成辖区内河流段底泥的疏挖以及对河道两旁垃圾的清理，减少底泥中污染物向水体的释放以及垃圾对水质产生的污染，有效减少内源污染，有利于改善河流水质。加强日常对河道垃圾的清理，并定期垃圾治理，达到长效管理。 目前长春市已编制水生态环境保护要点，目标主要为到2025年，水生态环境质量全面改善，劣Ⅴ类水体全面消除。 3.1.3声环境质量现状 （1）监测点布设 根据本项目声环境评价范围及工程可能对声环境产生的影响，在项目四周共布设4个噪声监测点位。 表3-6 噪声监测点位一览表 编号; 监测点名称; 布设目的. 1#; 厂界东侧1m处; 了解厂界东侧声环境质量现状. 2#; 厂界南侧1m处; 了解厂界南侧声环境质量现状. 3#; 厂界西侧1m处; 了解厂界西侧声环境质量现状. 4#; 厂界北侧1m处; 了解厂界北侧声环境质量现状. （2）监测项目 等效噪声级Leq。 （3）监测频率及监测方法 分昼间和夜间二次监测，监测方法按GB3096-2008《声环境质量标准》相关要求执行。 （4）监测单位及监测时间 谱尼测试集团吉林有限公司于2022年1月20日昼、夜进行监测。 （5）监测结果统计 噪声监测统计结果详见表3-7。 表3-7 环境噪声监测统计结果 监测日期; 2022.1.20; 标准值. 监测点位; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. ▲1#厂界东侧1m; 53; 40; 65; 55. ▲2#厂界南侧1m; 53; 39; 65; 55. ▲3#厂界西侧1m; 56; 41; 65; 55. ▲4#厂界北侧1m; 54; 38; 65; 55. 是否达标; 达标. （6）评价标准 环境噪声评价标准采用《声环境质量标准》GB3096-2008中的3类区标准。 （7）评价结果及分析 由上表可见，各监测点昼夜噪声监测值均未超标，可见评价区域周围声环境质量较好，满足GB3096-2008《声环境质量标准》中3类区标准要求。 3.1.4地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。根据调查，企业位于园区内，周围不存在地下饮用水井，项目500m范围内不存在集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，厂区地面均已硬化处理，污水站池体已采取防渗措施，因此不会对地下水造成影响，可不进行地下水监测。 3.1.5土壤环境现状与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目位于开发区内，厂区周围主要为药企，厂区及周围企业地面均已硬化，因此项目不会对土壤造成影响，可不进行土壤监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目主要环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中对环境保护目标要求，大气环境：明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系；声环境：明确厂界外50米范围内声环境保护目标；地下水：明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；生态环境：产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。 本项目环境保护目标如下： 表3-8 环境保护目标一览表 名称; 保护对象. 环境空气; 500m 范围内无大气环境保护目标. 声环境; 50m范围内无声环境保护目标. 地下水; 500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态; 项目用地位于开发区内，无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放二级限值要求；厂区内无组织非甲烷总烃还应同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相关要求，详见表3-9。 表3-9 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. mg/m3; 排气筒高度; kg/h; 监控点; 浓度mg/m3. 非甲烷总烃; 120; 15m; 10; 厂界外浓度最高点; 4.0. 续表3-9 挥发性有机物无组织排放控制标准（摘录） 污染物; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10mg/m3; 6mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30mg/m3; 20mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. 污水处理设备间废气排放执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3标准及GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表标准2标准。 表3-10 医疗机构水污染排放标准 污染物; 周边最高允许浓度(mg/m3); 执行标准. 氨; 1.0; 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3. 硫化氢; 0.03. 臭气浓度; 10. 表3-11 恶臭污染物排放标准 污染物; 排放速率(kg/h); 排放高度（m）; 执行标准. 氨; 4.9; 15; GB14553-93《恶臭污染物排放标准》. 硫化氢; 0.33. 2、废水 本项目运营期员工生活污水、纯水制备废水经市政管网排入到长春高新技术开发区污水处理厂，污水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。设备清洗废水单独收集，收集后的废水排入污水处理设备（采用一体化反应器+活性氧氧化消毒）处理达标后排放，采用《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。具体详见下表。 ### 表3-10 水污染物排放标准 污染物; 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标准限值. 废水; 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2预处理标准; PH; 6~9. COD; 250 mg/L. BOD5; 100 mg/L. SS; 60mg/L. 氨氮; －. 粪大肠菌群数; 5000MPN/L. 总余氯; 0.5 mg/L. 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准; pH（无量纲）; 6-9. SS; 400mg/L. COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. NH3-N; /. 粪大肠菌群 （个/L）; 5000MPN/L. 3、噪声 施工期采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准进行评价，详见表3-11。 表3-11 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 本项目运营期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的3类区排放标准，详见下表。 表 3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. - 4、固体废物 一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单，同时执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定。生活垃圾参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）。 |
| 总量 控制 指标 | 吉林省污染物排放总量控制因子为：COD、NH3-N、烟尘、SO2和NOx。 本项目所产生实验设备清洗废水将集中收集，经实验室污水处理设备处理后与生活污水一同经污水管网排入南部污水处理厂。总量已纳入南部污水处理厂，故本项目不需要申请 COD 及氨氮总量控制指标。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响及保护措施 本项目利用已建成楼房，施工期装修会产生噪声和固体废物，噪声随着施工期的结束而消失，本项目施工期声环境的影响主要是施工机械噪声，如设备安装、运输工具等施工作业等，施工过程中各种机械的运行噪声达到厂界时，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），禁止在夜间施工，减少噪声对周围居民及声环境产生的不良影响。施工期间建筑垃圾主要是生活垃圾和一定的建筑垃圾。生活垃圾容易产生污染，滋生蚊蝇，污染周围环境。施工过程中，应将材料堆放场尽量设置在一定范围内，生活垃圾必须做到及时清理。 （1）废水 本项目施工期生活污水产生量按用水量80%计算，施工人员按20人计算，每人每天用水量为0.02t/d，施工时间按30天计算，则废水排放量为0.32t/d（9.6t）。废水中主要污染物为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：180mg/L、氨氮：30mg/L，产生量分别为COD：0.00288t、BOD5：0.00144t、SS：0.001728t、氨氮：0.000288t。拟采取的治理措施：施工人员生活污水经过生活设施进入城市污水管网，对周围地表水环境影响较小。 （2）废气 本项目室内装修过程中装修涂料、装修建材将产生挥发的有机气体，粉刷时将产生粉尘，产生与影响具有时间性，施工结束后一段时间便会消失。装修阶段产生的有机气体和粉刷产生的粉尘将对周边环境空气产生一定影响。 建设单位在装修时采用挥发性小的环保装修材料、在粉刷时关闭门窗，可有效降低对周边敏感目标的影响。且本项目装修时间短，装修结束后影响随之消失。 综上所述，项目施工期将会对项目所在地环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束也会结束。因此，项目施工期不会对项目所在地环境空气质量造成明显影响。 （3）噪声 项目施工噪声来源包括：基础设施安装、建筑装修等阶段中，使用施工机械的固定声源噪声（电动机、输送泵等），以及施工运输车辆的流动声源噪声。 施工期的噪声影响是短期的，项目建成后，施工期噪声的影响也就此结束。本项目仅对房间内装修，在室内施工，对外环境影响较小。建议采取以下措施，严格管理： ①在设备选型时尽量采用低噪声设备。 ②合理安排施工时间施工，杜绝夜间（22：00～6：00）施工。 ③在室内施工时期，关闭窗户，并做到文明施工。 采取有效措施对施工噪声进行控制后，会将本项目施工噪声对周围环境影响控制在最低水平。 （4）固体废物 ①生活垃圾 施工人员生活垃圾排放量约为 0.5kg/d·人，施工人员按20人、施工期按30天计，施工期产生的生活垃圾量约为0.3t，生活垃圾应集中收集，由环卫部门统一处理，对周围环境影响较小。 ②建筑垃圾 拟建项目装修过程中将产生建筑垃圾，本项目仅简单装修，产生的建筑垃圾较少， 可回收垃圾外卖，不可回收垃圾集中收集后运至建筑垃圾堆放点，避免产生二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期大气环境影响和保护措施 4.2.1 废水 本项目废水主要为实验设备清洗废水、生活污水，实验废液按危险废物处置。 设备清洗废水产生量为108t/a（0.36t/d）。实验室设备清洗废水经一体化污水处理设备设施处理后排入市政污水管网。 职工生活污水产生量为156t/a（0.52t/d），纯水制备废水为43.75t/a。生活污水与纯水制备废水排入市政污水管网。 本项目废水主要为员工生活污水、纯水制备废水及设备清洗废水。 配制溶液用水不外排；生活污水排放量按用水量的80%计，排放量为156t/a（0.52t/d）。实验室自来水总用水量为172t/a，纯水制备的出水率按75%计算，则纯水制备废水为43.75t/a；设备清洗废水按用水量的90%计，则设备清洗废水产生量为108t/a（0.36t/d）。设备清洗废水单独收集，收集后的废水排入污水处理设备（采用一体化反应器+活性氧氧化消毒）处理达标后与生活污水分别排入市政污水管网，进入长春市南部污水处理厂。由南部污水处理厂处理后污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（北京）DB11/890-20中新（改、扩）B标准，最终排入到永春河。 表 4-1 废水污染源源强一览表 废水排放源; 产生量 （t/a）; 污染物; 污染物产生浓度（mg/L）; 污染物产生量 （t/a）. 职工生活污水; 156; COD BOD5 SS 氨氮; 300 150 180 30; 0.047 0.023 0.028 0.005. 制纯水排水; 43.75; COD SS; 30 20; 0.001 0.0009. 实验器具清洗 废水; 108; COD BOD5 SS; 50 20 12; 0.0054 0.0022 0.001. 拟采取措施： 本项目纯化水制备采用 RO反渗透工艺，制水设备运行时产生的少量制 备废水（浓水、反冲洗废水）。本项目纯水制备用水由市政供水提供（与员工生活用水水质一样），反渗透工艺仅为去除原水中的盐分，根据纯水设备厂家提供数据，本项目制备废水中各污染物取最高值，具体见下表。 表 4-2 纯水制备废水水质（mg/L） 污染物; COD; BOD5; 氨氮; 悬浮物; PH（无纲量）. 制备废水; 20-40; 4-8; 20-30; 1-2; 6.5-7.5. 本项目取值; 40; 8; 30; 2; 6.5-7.5. 生活污水和纯水制备废水一同进入市政污水管线，各污染物均能满足《污 水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，经市政污水管线排入长春市南部污水处理厂，处理达标后最终排入永春河。 实验室设备清洗废水经一体化污水处理设备处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，经市政污水管线排入长春南部污水处理厂，处理达标后排入永春河。污水处理设备设计处理能力为0.2m3/h，采用“一体化反应器+活性氧氧化消毒”工艺，本项目实验室设备清洗废水，根据项目实际情况并结合同类型企业相关资料，污水处理设备进出水水质见下表。 表 4-3 污水处理设备进出水水质（mg/L） 污染物; COD; BOD5; 氨氮; 悬浮物; 粪大肠菌 群（MPN/L）. 进水水质; 260; 100; 30; 150; 2×108. 出水水质; <250; <100; <30; <60; <5000个/L. 标准; 250; 100; 60; —; <5000个/L. 由上表可以看出，设备清洗废水经污水处理站处理后的污水各污染物排放浓度均符合《医疗机构污水排放标准》GB18466—2005标准限值要求。 经以上措施后，项目运营期实验室设备清洗废水、生活污水、纯水制备 废水对环境影响较小。 一体化污水处理设备 格栅井的作用： 是将废水中的悬浮物、杂质隔离，以免影响后期设备的处理。 调节池的作用： 根据生活用水的特点，排放的水量的时间段不均匀，它们排放的时段基本定于，早、中、晚，三个时间段为高峰期，而调节池则可经将供水不均匀进行调节，让以后的后期处理，能正常的运行，在此调节池中设置了水位控制器，从而能有效地实行自动化控制。 厌氧池的作用： 污水流入厌氧池中，通过搅拌机的搅拌作用污水与厌氧菌充分结合。厌氧池能将污水中的微生物，有机物进行分解，产生CO2甲烷等物质。 缺氧池的作用： 厌氧池的水流入缺氧池中进一步对有机物进行分解，对污水中的氨、氮、磷去除，缺氧池上层的沉清液流入接触氧化池，而污泥通过回流管进入厌氧池，从而增加厌氧池的浓度，提高厌氧池的处理效率，当厌氧池的浓度饱和后关闭回流阀，打开流向污泥浓缩池的阀门，让污泥直接流入污泥浓缩池中。 接触氧化池的作用： 当厌氧池的水流入接触氧化池中的污水与接触氧 化池中的氧化细菌（立体弹性填料）充分接触后污水就分解成CO2、H2O，通过鼓风机的作用将水中的CO2排出。污泥的成分为细菌死亡的尸体。 二沉淀池的作用： 是让接触氧化池中的水进行二次沉淀，沉清的水流入消毒池，而污泥通过污泥泵，抽到污泥浓缩池，而消毒池中的水经过二氧化氯发生器进行处理后的水达标后进行排放，污泥浓液池经过沉淀后上清液通过回流管返回调节池，而污泥通过泵抽到板框压滤机进行处理，压滤的水经过回流管流至调节池。 图4-1 一体化污水处理设备工艺流程图 污水处理设施可行性分析： 新建污水处理设施，污水处理设施的规模为 0.2m³/h，工作时间按 8h 计算，则污水的处理量为1.6m³/h，考虑污水的排放间歇性，可以保证项目废水的处理。污水处理工艺：生化池内含有填料，通过对生化池进行少量微孔曝气提供氧气，使生化池内的微生物附着在填料表面生长，形成生物膜，这样可以有效的分解污水中的有机物，降低污水中有机物的浓度。该设备为全封闭的设备，通过微孔曝气提供的是氧气，能够有效去除水中的异味，且废气产生量极小；采用硫酸氢钾通过管道混合器强氧化灭菌消毒不产生有机氯化物；不受 pH 影响；不存在液氯、二氧化氯等药剂的安全隐患。 表 4-4 处理效果一览表 项目; CODcr; BOD5; SS; 粪大肠菌群; 氨氮. 浓度 (mg/L); 去 除 率 (%); 浓度 (mg/L); 去 除 率 (%); 浓度 (mg/L); 去 除 率 (%); 浓度 (MPN/L ); 去 除 率 (%); 浓度 (mg/L); 去 除 率 (%). 原 水; 450; -; 200; -; 120; -; 1.0x106; -; 35; -. 生 化 池; 67.5; 85; 40; 80; 96; 20; 0.7x106; 30; 7; 80. 砂 滤 罐; 40.5; 40; 24; 40; 19.2; 80; 0.42x106; 40; 4.2; 40. 碳 滤 罐; 24.3; 40; 14.4; 40; 3.84; 80; 0.252x106; 40; 2.52; 40. 消 毒 池; 24.3; -; 14.4; -; 3.84; -; 252; 99.9; 2.52; -. 出 水; 达标; -; 达标; -; 达标; -; 达标; -; 达标; -. 通过污水处理站处理过的污水，能够满足《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）中表 2 预处理标准，分析其污水治理设施可行。 依托长春南部污水处理厂的可行性分析 长春市南部污水处理厂现有规模15万m3/d，预计建设南部污水处理厂二期工程扩大污水处理规模，长春市南部污水处理厂扩建项目预计投产时间为2021年12月30日，在本项目投产时间之前建成，扩建后污水厂处理规模为25万m3/d，设计进水水质：COD为330mg/L，BODs 为130mg/L，NH3-N 为30mg/L，SS为170mg/L，总氮为40mg/L，总磷为5mg/L。采用A2O生物池＋MBR＋紫外线消毒＋臭氧催化氧化＋污泥浓缩脱水处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（北京）DB11/890-20中新（改、扩）B标准，本项目废水产生量为1.03t/d，水量不足以造成该污水处理厂的运行负担，该污水处理站能够稳定运行，故本项目废水依托长春市南部污水处理厂处理可行。 4.2.2 废气 ①生物安全柜废气 本项目实验过程中使用生物安全柜，该过程产生一定的生物性废气。 治理措施：生物安全柜相对于房间为负压状态，废气通过生物安全柜自带的高效粒子过滤器过滤后排至室内。生物安全柜风量2000m3/h，工作时间600h/a。本项目生物安全柜自带的高效粒子过滤器（HEPA），对粒径大于等于0.3微米的粒子的捕集效率在99.99%以上，可以保证其排出的气体不含有病原微生物。为保障净化效率，高效粒子过滤器定期由生物安全柜生产厂家进行更换滤芯，产生的生物安全柜废滤芯委托有资质单位处理，不外排。另外生物安全柜内设置紫外消毒灯，生物安全柜当天实验前和完成检测试验后，开启紫外灯照射30min以上进行消毒，经此措施后对周围环境影响较小。 ②挥发性有机废气 试剂配置和预处理过程中使用有机溶剂，会产生少量有机废气。根据美国国家环保局编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，实验室所用有机试剂挥发量基本在原料量的1%~4%之间，本项目以对环境最不利影响为原则，有机试剂挥发量按 4%计，本项目有机试剂用量约为25kg/a，则挥发性有机废气产生量为0.001t/a。 项目有机试剂使用过程工作环境均为负压状态，故无组织排放废气，废气均通过通风橱收集经活性炭吸附处理后有组织排放。试剂配置和预处理时间为1h/d，300h/a，通风橱风量2000m3/h，工作时间300h/a。 本项目废气产生情况、污染治理设施情况、废气排放情况及监测要求详 见下表： 表 4-5 废气污染源产生情况一览表 产物环节; 污染物种类; 产生量（t/a）; 浓度/速率. 生物安全柜废气; 生物性废气; /; /. 试剂配置和预处理; 非甲烷总烃; 0.001; 1.67mg/m3. 表4-6 废气治理措施情况一览表 产污环节; 污染物; 治理工艺; 处理能力万m3/a; 收集效率; 去除率; 是否为可行技术. 生物安全柜废气; 生物性废气; 高效粒子过滤器+紫外灯照射; 1200000; 100%; 99.99%; 是. 试剂配置和预处理; 非甲烷总烃; 活性炭吸附装置; 600000; 100%; 70%; 是. 表 4-7 废气排放情况一览表 产污环节; 污染物; 排放浓度/ 速率; 排放量 （t/a）; 排放形 式; 排放标准; 排放口信息. 高度; 内径; 温度; 编号及名称; 类型; 坐标. 试剂配置 和预处理; 非甲烷 总烃; 0.5mg/m3; 0.0003; 有组织; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 不低于15m; 0.3m; 常温; DA001实验室 排气筒; 一般排放口; 125°12′51.288″，43°46′38.206″. 参照 HJ819-2017《排污单位自行监测技术指南总则》中企业自行监测的相关要求，制定本项目大气监测计划，具体如下： 表 4-8 废气监测计划 类别; 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 试剂配置和预处理; DA001实验室排气筒; 非甲烷总烃; 1次/年. 生物安全柜废气经高效粒子过滤器+紫外灯照射处理后可消除微生物，对 周围环境影响较小。实验室试剂配制和预处理过程中产生的有机废气经活性 炭吸附装置处理后，污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2中浓度的限值要求（非甲烷总烃：120mg/m3）经楼顶排气筒排放（不低于15m）。 ③污水处理设备间恶臭气体 污水处理站在运行过程中将产生恶臭气体，恶臭类物质主要为氨、硫化等，主要是污水处理设备中微生物活动所致。污水处理站恶臭气体产生情况参考美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1t的BOD5可产生0.0031t的NH3、0.00012t的H2S。该研究数据目前应用最为广泛，也最接近实际情况，本项目污水设施处理BOD5的量极低，环评按0.01t/a计算，则产生的NH3和H2S总量分别为0.031kg/a（0.000013kg/h），0.0012kg/a（0.0000005kg/h）。 本项目污水处理设备站臭气产生的构筑物全部加盖，密封盖上直接连接收集管线，无法密封的构筑物，设置集气罩收集后连接臭气收集管线，通过楼顶排气筒（不低于15m）排放，收集效率约95%，则有组织产生量分别为NH3和H2S 0.0295kg/a、0.001kg/a，废气排放速率远远低于GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2的相关限值要求。 未捕集到的5%恶臭气体以无组织形式排放于大气中，则NH3和H2S无组织排放总量分别为0.0016kg/a、0.00006kg/a，污水处理站周边大气污染物浓度可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中相关限值要求。 ### 综上所述，本项目产生的废气经处理后均能达标排放，对环境影响较小。 4.2.3 噪声 1、噪声影响分析 ①噪声源强 本项目主要噪声源来自离心机、生物安全柜等小型实验仪器运行时噪声， 为持续噪声源，持续时间为8：00-16：00，噪声源强为55-70dB(A)。 ②预测模式 A.预测源强 本项目噪声主要产生于实验仪器运行过程中，预测计算中只考虑主要噪 声源所在车间墙壁隔声效应和声源至受声点的距离衰减等主要衰减因子。根 据经验估算，建筑隔声量一般在18-25dB(A)间，本项目取25dB(A)作为建筑 墙壁实际隔声量。为了计算简单化，将主要噪声源看作点声源，经噪声叠加 后，点声源噪声值取76dB(A)，建筑墙壁实际隔声后噪声值为51dB(A)。 B.预测模式 预测方法采用各声源至受声点声压级估算法，先运用衰减模式分别计算出每个噪声源对受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级，预测公式如下： ①点声源传播衰减模型 Lp=Lp0-20lg（r/ro）-A； 式中：LP—距声源r米处声压级，dB（A）； Lp0—距声源r0米处声压级，dB（A）； r —距声源的距离，m； r0 —测量参考声源与点源之间的距离，m； A—环境因素衰减量，dB（A）（包括地面、气象、植被、建筑物等因素对噪声的衰减）。 预测过程中，根据实际情况，噪声源按室外声源半自由声场对待，因此在本次预测中，考虑绿地隔声衰减，故A取值为8dB（A）。 ②多声源在某一点影响叠加模式 n LP总=10Lg（Σ100.1Lpi） i=1:式中: LP总—N个噪声源叠加的总声压级，dB（A）； LPi—第i个噪声源对该点的声压级，dB（A）； N—噪声源个数。 C.预测结果及评价 预测结果详见表。 表4-9 厂界噪声预测结果统计表 单位：dB（A） 监测点位; L（m）; 昼 间; 标准值. 现状值; 贡献值. N1东; 35; 53; 20.11; 65. N2南; 8; 53; 32.93. N3西; 35; 56; 20.11. N4北; 9; 54; 31.91. 本项目为新建项目，夜间不进行实验，经预测结果可知，项目运营后， 东、南、西、北厂界噪声昼间贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中3类标准，项目运营期噪声对周围环境及敏感点影响较小。 2、噪声污染防治措施 本项目采取合理安排工作时间，选用低噪声仪器、基础减震、墙壁隔声 等措施，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。 3、噪声监测 表4-10 噪声监测方案 监测类别; 监测因子; 监测点; 监测频率; 执行标准. 噪声; 连续等效A声级; 厂界四周; 1次/季度（昼、夜）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 4.2.4 固体废物 本项目固废主要分为一般工业固废、危险废物和生活垃圾。 1、一般工业固废 项目产生的一般工业固体废物主要为普通废包装物， 其中普通废包装物产生量0.5t/a，固废代码900-999-99-0001，产生的普通废包装物由物资回收站定期回收；纯水制备过程产生的废滤芯量约0.02t/a，属于一般固体废物，固废代码900-999-99-0002，由厂家回收再利用。 2、危险废物 根据《国家危险废物名录》（2021年版），本项目产生的危险废物详见 下表。 表4-11 项目危险废物产生情况一览表 序号; 危险废物; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 处理方式. 1; 废试剂盒; HW49; 900-041-49; 0.1; 统一收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理. 2; 实验室废液; HW49; 900-041-49; 0.9. 3; 高效粒子过滤器废滤芯; HW49; 900-041-49; 0.02. 4; 废培养基; HW49; 900-041-49; 0.05. 5; 废药敏纸片; HW49; 900-041-49; 0.02. 6; 废试剂瓶; HW49; 900-041-49; 0.01. 7; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.2. 8; 废样本; HW01; 831-001-01; 0.5. 9; 废弃的一次性防护用品; HW01; 831-001-01; 0.5. 10; 废弃纱布、采血针等; HW01; 831-001-01; 0.01. 11; 污泥; HW01; 831-005-01; 0.2. 3、生活垃圾 本项目生活垃圾每人每天排放0.5kg计，项目生活垃圾总产生量为 1.95t/a。环评要求对生活垃圾分类处置，可回收的再利用，不能回收的生活垃圾倒入垃圾箱由环卫部门定期清运，送往垃圾处理场集中处理。 项目产生的一般固废应分类收集，采取减量化、资源化、无害化处理， 能够综合利用的首选综合利用。一般固体废物在厂区暂存时，需设置环保标识，贮存场所应具备防雨淋、防泄漏、防扬散、防流失等措施，禁止将生活垃圾混入一般工业固体废物中，存放场所应建立检查维护制度，定期检查维护，发现异常及时处理，以保证正常运行。 设置危险废物暂存间，建筑面积5m2，用于暂存高压灭菌灭活后的废样品、废试剂瓶等危险废物。暂存间每1个月周转一次，产生的危险废物采用带盖的桶装，或生物安全灭菌袋密封。 暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求建设，地面与群脚均使用坚固、防渗的材料硬化，基础采用防渗层，防渗层为等效粘土防渗层 Mb≥6.0m，K≤10-7 cm/s，或 2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，门口和群脚设置 20cm 高围堰。暂存间内将固态废物与液态废物分别存放，并设置泄露液体收集沟槽，并在暂存间内设置安全照明设施和观察窗口。危险废物暂存间按要求设置警示标志，配备应急防护装置。 危险废物运输要按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012） 要求，要采用专用危险废物运输车进行运输，防止运输过程中发生渗漏现象，对周边造成污染。运输线路应尽量避开敏感点，同时要满足以下要求： ①委托的危险废物处理部门应具有危险废物经营资质，并满足《危险废 物转移联单管理办法》要求； ②各类危险废物按照腐蚀性、毒性、易燃性和反应性等危险特性进行分 类收集包装，并设置分类标志及标签； ③根据危险废物工艺特性、排放周期、危险特性、危险管理计划等因素 制定收集计划，并制定详细的操作流程； ④危险废物收集和厂内装运过程中配套安全防护措施和污染防治措施， 包括个人防护装备及防爆、防火、防中毒、防雨等污染防治措施； ⑤根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素 确定包装形式，确保包装材料与危险废物性质相容、包装物符合防渗防漏要求、标签内容完整详实等要求。 综上，本项目运营期的一般固体废物的处理处置符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日）以及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求中有关规定；危险废物处理处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）中的相关规定。本项目固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。 表4-12 固体废物产排情况一览表 产生 环节; 名称; 属 性; 年产生量（t）; 贮存 方式; 利用处置方式和去向; 利用 或处 置量; 环境 管理 要求. 实验; 普通包装物; 一 般 固 废; 0.5; 无; 外售回收站; 0.5; 不外排. 纯水制备; 制水设备废滤芯; 0.02; 无; 厂家回收; 0.02; 综合利用. 生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 1.95; 垃圾桶; 垃圾填埋场; 1.95; 环卫部门定期清运. 试剂配置; 废试剂盒; 危险废物; 0.1; 危废暂存间; 委托有资质单位处置; 0.1; 合理 处置. 废水治理; 污泥; 0.2; 0.2. 实验; 实验室废液; 0.9; 0.9. 生物安全柜; 高效粒子过滤 器废滤芯; 0.02; 0.02. 实验; 废培养基; 0.05; 0.05. 实验; 废药敏纸片; 0.02; 0.02. 实验; 废试剂瓶; 0.01; 0.01. 废气治理; 废活性炭; 0.2; 0.2. 实验; 废样本; 0.5; 0.5. 实验; 废弃的一次性 防护用品; 0.5; 0.5. 实验; 废弃纱布、采血针等; 0.01; 0.01. 4.2.5 地下水、土壤分析 为确保项目污染物不对周围地下水、土壤环境产生不利影响，本项目应 加强管理，规范作业，对危废暂存间进行防渗处理，防渗系数等效粘土防渗层 Mb≥6.0m，K≤10-7 cm/s；生活垃圾设置带盖垃圾箱，均不露天堆放，一般固废及时外运处理；一体化污水处理设备及管道进行防渗漏处理。 经此措施后，本项目排放的污染物对周围地下水、土壤环境不会产生明显不利影响。只要企业加强管理，采取各项有效的措施，项目运营期对地下水、土壤的影响较小。 4.2.6 环境风险分析 环境风险分析是针对该项目建设和营运期间发生的可预测突发性事件或事故引起有毒有害、易燃易炸等物质泄露，或突发事件产生的新的有毒有害物质所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行分析，提出防范、应急与减缓措施。根据对本项目风险因素的识别，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1和表H.1、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），涉及有毒有害和易燃易爆危险物质的生产、使用、储存的建设项目可能发生的突发环境性环境事故的环境风险评价，本项目的风险因子为实验仪器及检测分析化学试剂使用过程中产生的环境风险；检测分析化学试剂及危险废物收集、贮存和转运过程中产生的环境风险；废气处理设施发生事故产生的环境风险。 （1）环境风险识别 表4-13 环境风险物质与临界量的比值结果 单元名称; 危险物质; 最大储存量（t）; 临界量（t）; w/W. 实验室; 乙腈; 0.094; 100; 0.00094. 甲醇; 0.054; 20; 0.00027. 磷酸; 0.0002; 2.5; 0.00008. 氨水; 0.0001; 7.5; 0.00001. 计算结果Q=0.00013<1. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目将整个站区作为一个功能单元，并按照风险物质的实际存在量和临界量，确定风险物质的Q值，当存在多种危险物质时，按下式进行计算物质总量与其临界量比值Q： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中q1、q2、…qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1、Q2、…Qn—每种危险物质的临界值，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100； 根据计算可知，Q=0.00013<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价级别评定要求，当Q﹤1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。则本次环境风险等级为简单分析，简单分析基本内容包括：评价依据、环境敏感目标概况、环境风险识别、环境风险分析、环境风险防范措施及应急要求、分析结论。 （2）风险识别及分析 根据项目工程分析，本项目危险物质可能会发生泄漏，由于实验室化学试剂使用量及存储量非常小，能及时在实验室内处理；化学药品应储存在实验室专门的储存柜，做到专人管理。本项目涉及的原辅材料包装破损会产生环境风险。本项目检测实验分析会产生少量实验废液、清洗废液等，如任意处理，会对地表水、地下水及土壤等环境造成影响。 按照《危险化学品安全管理条例》相关要求，吉林省正恒检测有限公司检验室必须加强安全防护，具体措施如下： a.实验室制定严格的实验操作规程，严禁违反实验室规章制度。 b.化学药品应储存在实验室专门的储存柜，做到专人管理。 c.本项目设置单独危废暂存间，暂存间地面及墙面需做好防渗措施，危险废物严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求规范建设和维护使用。 d.实验室配备相应防火设备，做好预防工作。 e.做好相应的应急措施，发现泄漏要及时进行回收处理，事故冲洗废水要作为危险废物进行收集，交由有资质单位处理。 f.组织消防知识培训，加强消防意识，熟悉消防器材的适用。同时，建议制定事故处理的应急预案，并进行一定的演练，以确保发生事故时及时启动应急预案并尽可能减少事故排放的时间。平时加强安全检查工作，发现问题及时处理，避免事故发生。 g.实验室危险化学药品及易制毒化学品管理： ①实验室危险化学药品及易制毒药品购买 实验室使用的危险化学品及易制毒药品应当在购买前将所需购买的品种、数量，向所在地的县级(含县级)公安机关备案。 ②实验室危险化学药品及易制毒药品验收 危险化学品及易制毒化学品入库时，保管人员按清单对药品进行检查、验收、登记，严格核对和检验药品的名称、货源、规格、技术说明书、安全标签、产品合格证，质量、数量、包装、有无泄漏等情况，经检验合格方可入库。 ③实验室危险化学药品及易制毒药品保管 实验室危险化学药品及易制毒药品存放应设置危险化学品柜、易制毒化学品柜。实行双人双锁，专人管理。 ④实验室危险化学药品及易制毒药品取用 实验室危险化学药品及易制毒药品领用，必须填写“危险化学药品及易制毒药品领用单”，交实验室主管人员批准后，方能按需按量领取，并严格做好使用和回收等级，认真填写《危险化学药品及易制毒药品使用登记表》。做好使用记录，剩余药品按规定退回。 （3）应急预案 企业应建立应急响应机构，该机构主要职责包括：负责制定本企业应急预案，并组织演练；负责发布预案启动和关闭命令；负责调配救援人员、应急设备和器材等；负责协调和指挥应急救援工作；负责及时向地方政府通报环境污染事件，必要时请求增援；负责对环境污染事件进行调查。 针对本企业可能存在的风险隐患编制应急预案，主要内容包括应急组织、应急设备、应急处理措施、应急监测、通讯联络和人员培训与演练。 应急预案应包括的内容见下表。 - 表4-14 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：装置区、原料区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、 通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. （4）结论 本项目严格按照国家的有关技术标准、规范进行设计和实施，并落实本报告提出的风险防范措施及应急预案，则项目所涉及的风险影响因素、风险危害程度可以达到同行业可接受的水平。 4.2.7、环境管理 排污口信息化、规范化 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）和《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）和《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）等规定的要求，一切新建、改扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 ⑴项目废气污染源排气筒应按照“排污口”要求进行设置，并设置便于采样、监测的采样口或采样平台；在排气筒附近醒目处设置环保标志牌。 ⑵主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。 ⑶项目产生的一般固废综合利用。固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。 建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。 - 1.与排污许可衔接 本项目运营后应严格按照《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）以及《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942—2018)，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。本项目严格按照国家排污许可证改革的要求，推进刷卡排污及污染源“一证式”管理工作，并作为建设单位在生产运营期接受环境监管和环境保护部门实施监管的主要法律文书，单位依法申请排污许可证，按证排污，自证守法。 2.环境管理 为贯彻执行国家环境保护的有关规定，确保企业实施可持续发展的长远战略，协调好新建项目投产后的生产管理和环境管理，本环评报告对环境监测制度提出建议。 为切实做好本项目投产后环境管理、环境监测等工作，强化环境管理，确保各项污染治理设施正常稳定运行，最大限度地减少事故性排放的发生。应设至少1名专职环境管理人员，负责环境管理工作。 a.环境管理职责 （1）贯彻执行国家和地方颁布的环境保护法规、政策和环境保护标准，协助厂领导确定厂环境保护方针、目标。 （2）制订厂环境保护管理规章、制度和实施办法，并经常监督检查各单位执行情况；组织制定厂环境保护规划和年度计划，并组织或监督实施。 （3）负责厂环境监测管理工作，制定环境监测计划，并组织实施；掌握厂“三废”排放状况，建立污染源排污监测档案和台账，按规定向地方环保部门汇报排污情况以及企业年度排污申报登记，并为解决厂内重大环境问题和综合治理决策提供依据。 （4）监督检查环境保护设施和在线检测仪器设备的运行情况，并建立运行档案。 （5）制定切实可行的各类污染物排放控制指标、环境保护设施运行效果和污染防治措施落实效果考核指标、“三废”综合利用指标及绿化建设等环保责任指标，层层落实并定期组织考核。 制定预防突发性污染事件防范措施和应急处理方案。一旦发生事故，协助有关部门及时组织环境监测、事故原因调查分析和处理工作，并应认真总结经验教训，及时上报有关结果。 b.环境管理要求 （1）将污染治理工程环境管理（监理）列入施工承包合同中，对实施方法、实施时段、实施期环保设施设置等应体现实施期环境保护的规定。 （2）环境监理机构对治理工程环境保护工作全面负责，履行治理工程各阶段环境监理职责。 （3）对治理工程实施队伍实行职责管理，要求治理工程实施队伍文明施工，并做好监督、检查和教育工作。 （4）按照环保主管部门的要求和本报告表中有关治理工程环境保护对策措施对治理程序和场地布置实施统一安排。 （5）监督治理工程承包商对治理工程环保设施的执行情况，并负责解释治理工程环保设施，对重大环境问题提出处理意见和报告。 （6）发现并掌握治理工程实施中的环境问题，下达监测指令，对监测结果进行分析研究，并提出环境保护改进方案。 （7）每日对治理工程现场出现的环境问题及处理结果做出记录，每周向环境管理机构提交周报表，并根据积累的有关资料整理环境监理档案。每月提交环境监理评估报告。 c.环境管理制度 为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作的管理，根据实际情况，制订各种类型的环保制度，主要包括： ①环境保护管理办法；②环境保护工作规章制度；③环保设施检查、维护、保养规定；④环保设施运行操作规程；⑤环境监测制度；⑥环境监测年度计划；⑦环境保护工作实施计划；⑧监督检查计划；⑨环保技术规程、环保知识培训计划。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生物安全柜废气 | 生物性废气 | 高效粒子过滤器 +紫外灯照射 | / |
|  | 实验室排气筒 (DA001)/试剂配置 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附+不低于15m 排气筒 | 《大气污染物综合 排放标准》 （GB16297-1996） |
|  | 污水处理设备间废气 | NH3、H2S | 集气罩收集+不低于15m 排气筒 | 《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3标准及GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2标准 |
| 地表水环境 | DW001/生活污水 | COD、BOD5、 SS、NH3-N | / | 《污水综合排放标 准》（GB8978-1996） |
|  | DW001/纯水制备 废水 | COD、BOD5、 SS、NH3-N | / | 《污水综合排放标 准》（GB8978-1996） |
|  | DW001/实验室设备清洗废水 | COD、BOD5、 SS、NH3-N、 粪大肠菌群 | 采用“一体化反应器+活性氧氧化消毒”处理工艺，处理能力0.2m3/h。 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2标准 |
| 声环境 | 厂界 | 设备噪声 | 消声、减震、隔声 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类 |
| 固体废物 | 普通废包装物由物资回收站回收综合利用；生活垃圾分类收集，环卫部门定期清运；废样本、废一次性防护用品、废试剂盒、实验室废液、废培养基、高效粒子 过滤器滤芯、废药敏纸片、废试剂瓶、废活性炭、采血针、污泥等暂存于危废暂存间委托有资质单位处理。固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目评价区内没有地下水水源保护区等需特殊保护地区；确保项目污染物不 对周围地下水、土壤环境产生不利影响，本项目应加强管理，规范作业，对 危废暂存间、污水处理设备及管线进行防渗处理，防渗系数 Mb≥1.5m，K≤ 10-7cm/s； |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 主要环境风险为危险化学品、危险废物泄漏；病原微生物外溢。为有效防范风险，试剂室、仓库配备灭火器等应急物资，定期巡视，储存区张贴明显禁用明火的标识。实验室设备应进行消毒处理；生物安全柜产生的废气经高效过滤器过滤，防止病原微生物通过大气逃逸。在严格采取各项风险防范应急措施、制定应急预案以及与周边企业建立联动的情况下，可最大限度降低环境风险，一旦意外事件发生，环境风险可达到控制，能最大限度地减少环境污染危害，环境风险防范措施有效，风险影响程度可接受。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目建设符合国家和地方产业政策，项目建设对区域环境质量影响较小，项目产生的各项污染物能够得到有效处理，企业在落实各项污染防治措施及加强环境管理，从环境保护的角度论证，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.003 |  |  |  |
|  | NH3 |  |  |  | 0.031kg/a |  |  |  |
|  | H2S |  |  |  | 0.0012kg/a |  |  |  |
| 废水 | 水量 |  |  |  | 307 |  |  |  |
|  | COD |  |  |  | 0.61 |  |  |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.37 |  |  |  |
|  | SS |  |  |  | 0.006 |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.06 |  |  |  |
| 一般工业固体废物 | 普通包装物 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |
|  | 制水设备废滤芯 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 1.95 |  |  |  |
| 危险废物 | 废试剂盒 |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
|  | 实验室废液 |  |  |  | 0.9 |  |  |  |
|  | 高效粒子过滤器废滤芯 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |
|  | 废培养基 |  |  |  | 0.05 |  |  |  |
|  | 废药敏纸片 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |
|  | 废试剂瓶 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  | 废样本 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |
|  | 废弃的一次性防 护用品 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |
|  | 废纱布、采血针 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
|  | 污泥 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a